
[image: image9.png]o uaowzanaHlOF) |





       [image: image2.png]o uaowzanaHlOF) |





Instrukcja obsługi detektora gazu 

ROTEST ELECTRONIC 2 nr kat. 6.6070
Gratulujemy Państwu zakupu naszego urządzenia ROTEST, którego konstrukcja jest odzwierciedleniem naszych długoletnich doświadczeń oraz przykładem zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

UWAGA: KALIBROWANIE PRZYRZĄDU NALEŻY WYKONYWAĆ CO 3 LATA.

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do wyszukiwania i lokalizacji miejsc upływu gazu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Prosta obsługa umożliwia szybkie i łatwe lokalizowanie miejsc nieszczelnych. Osadzony na ruchomym przegubie czujnik umożliwia lokalizację nieszczelności w miejscach trudnodostępnych. Wszystkie podane niżej jednostki, jeśli nie podano inaczej, odnoszą się do metanu (CH4). Gaz ziemny zawiera najczęściej powyżej 90% metanu.

Jednostka ppm = ilość części substancji w 1 m sześciennym:

1 ppm = 1 cm3 100% gazu zawartego w 1m3 otoczenia

10 ppm = 10 cm3100% gazu zawartego w 1m3 otoczenia

Jednostka objętości wyrażona w %

0,1 obj.
% = 1 dcm3 100% gazu zawartego w 1m3 otoczenia
1 obj. %   = 10
dcm3 gazu zawartego w 1m3

Tabele przeliczników:

	dm3
	
	cm3
	
	m3
	
	litr

	0,01
	=
	10
	=
	0,00001
	=
	1/100

	0,1
	=
	100
	=
	0,0001
	=
	1/10

	1
	=
	1.000
	=
	0,001
	=
	1

	10
	=
	10.000
	=
	0,01
	=
	10


	100
	=
	100.000
	=
	0,1
	=
	100

	1000
	=
	1.000.000
	=
	1
	=
	1000


	ppm
	
	% objętości
	
	metanu w 1m powietrza

	1
	=
	0,0001
	=
	1 cm3

	10
	=
	0,001
	=
	10 cm3

	100
	=
	0,01
	=
	100 cm3

	1.000
	=
	0,1
	=
	1 dcm3

	10.000
	=
	1
	=
	10 dcm3

	100.000
	=
	10
	=
	100 dcm3

	1.000.000
	=
	100
	=
	1 m3


Elementy składowe

[image: image1.png]ROTHENBERGER





                 czujnik                                       ramię giętkie

dioda informująca o słabej

baterii                        wyłącznik


diody informujące o

stężeniu gazu

dioda informująca o

gotowości przyrządu  przycisk zerowania

pojemnik na baterię

Czujnik gazu

W głowicy znajduje się czuły czujnik gazu kalibrowany na metan 
i przeznaczony do pomiaru stężenia tego gazu. Czujnik reaguje także na inne gazy – na przykład propan, wodór, opary benzyn. Czujnik należy chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Nie należy wkładać głowicy w ziemię ani w płyny.

Zakres pomiaru

[image: image3.png]



Wynosi on od ok. 10 części gazu na metr sześcienny do ok. 1% a wskaźnikiem jest 5 diod i sygnał akustyczny. Wzrastające stężenie gazu zwiększa częstotliwość migania diod i głośniejszy sygnał akustyczny.  Stężenie gazu ok. 1% powoduje stały sygnał akustyczny. Ponieważ metan jest gazem lżejszym od powietrza pomiaru należy dokonywać ponad przewodami, złączami lub zaworami.
Włączanie przyrządu

    [image: image4.png]



Ustawić wyłącznik Off-On w pozycji On. W tym momencie rozpoczyna się podgrzewanie czujnika. Faza uruchamiania kończy się w momencie zapalenia się diody. W stanie gotowości rozlega się co 10 sekund sygnał akustyczny sygnalizujący gotowość do pracy. 

Punkt zerowy

[image: image5.png]



Zerowanie odbywa się automatycznie z chwilą włączenia i uzyskania gotowości do pracy. Otaczające powietrze traktowane jest jako punkt odniesienia dokonywanych pomiarów.

Poprzez wciśnięcie przycisku zerowania (przy włączonym przyrządzie) można ustalić aktualny pomiar, jako punkt odniesienia. Jeśli pomiar jest poniżej ustawionego ręcznie punktu zerowego sygnalizowane jest to miganiem diody sygnalizującej gotowość przyrządu. W tym przypadku należy ustawić punkt zerowy tak, jak to opisano powyżej. Możliwość ustawiania punktu zerowego jest ograniczona – nie można na przykład ustawić punktu zerowego na stężenie gazu 1%.

Zasilanie

[image: image6.png]



Źródłem zasilania są dwie baterie AA (R 6).Można stosować akumulatory (typu AA). Celem wymiany baterii otworzyć pokrywkę z tyłu przyrządu. Nie należy używać nadmiernej siły. Czas działania wynosi ok. 12 godzin. Stan baterii sygnalizowany jest wskaźnikiem LED. Zaleca się stosowanie markowych baterii lub akumulatorów.

Funkcje specjalne

Wyłączanie dźwiękowego sygnału akustycznego

[image: image7.png]



Wcisnąć przycisk zerowania i przytrzymać. Po ok. 2 sekundach zaświeci się pierwsza czerwona dioda wskazująca stężenie gazu. Po zwolnieniu przycisku zerowania sygnał pozostanie wyłączony. Celem przywrócenia sygnału postępować zgodnie z powyższą procedurą.

Wyłączanie sygnału gotowości

[image: image8.png]



Sygnał informuje o gotowości przyrządu do pracy. Wcisnąć przycisk zerowania i przytrzymać. Po ok. 2 sekundach zaświeci się pierwsza czerwona dioda wskazująca stężenie gazu. Trzymać dalej przycisk zerowania, aż zaświeci się druga czerwona dioda. Po zwolnieniu przycisku sygnał gotowości pozostanie wyłączony. Celem przywrócenia sygnału postępować zgodnie z powyższą procedurą. Wyłączenie i włączenie przyrządu wyłącznikiem powoduje przywrócenie sygnału gotowości.

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji. Przyrząd może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. ROTEST spełnia poniższe normy europejskie:

EG Wytyczne dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych nr 
89/336 EWG

DIN EN 50081, część 1/03.1993, DIN EN 50082, część 2/03.1993.

Naprawa

Tylko w autoryzowanym serwisie. Stosować tylko oryginalne części zamienne.

Gwarancja

12 miesięcy od daty sprzedaży na podstawie oryginalnego druku gwarancji i dowodu zakupu. Uszkodzenie mechaniczne oraz zerwanie plomby powoduje utratę gwarancji.

Odpowiedzialność za szkody

W każdym przypadku odpowiada użytkownik. Posługiwanie się przyrządem wymaga znajomości instrukcji obsługi oraz znajomości postępowania w środowisku z gazami wybuchowymi. Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie przyrządu, zamoczenie i/lub zabrudzenie głowicy powoduje utratę gwarancji. ROTEST nie nadaje się do pomiaru stężenia gazu w otoczeniu. Jego przeznaczeniem jest lokalizacja wycieków gazów oraz ich rozmiaru. 

Dane techniczne

Wymiary:

25 x 45 x 140 mm

Ramię giętkie:
120 mm

Ciężar:

145 gramów łącznie z bateriami

Zasilanie:

dwie baterie AA (w zakresie dostawy)




lub dwa akumulatory NC, NiMh

Zakres pomiaru:
>10 części gazu do 1%

Wskaźnik:

5 diod

Czas działania:
12 godzin

Zakres dostawy:
ROTEST electronic 2, walizka z tworzywa sztucznego, dwie baterie AA, instrukcja obsługi, certyfikat kontrolny.

_1063364852.bin

